石家庄市中医院医疗设备市场调研公告

我院现对以下设备进行市场调研，诚邀具有独立法人资格、资质齐全的企业参与报名。

一、调研设备清单

| 序号 | 产品名称 | 功能配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人体成分分析仪 | - 测试部位：5个节段部分测量(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢) - 测量频率：5-250kHz，至少3个频率。 - 标配上位机软件，可对接医院HIS系统，可对检测病例进行筛查、统计、趋势分析等； - 检测报告可生成二维码，受检者可扫码保存至手机。 - 测量全程提供语音提示； - 输出值：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪面积、节段肌肉量、体重控制、体型判定、营养评估、肥胖评估、肌肉评估、标准体重、体重调节、脂肪控制、肌肉控制、基础代谢量、身体总体评分、阻抗值等； - 可选配同厂家无线超声骨密度仪，受检者在无机盐缺少情况下，可进行骨质疏松筛查。 - 测量时间：≤30秒； - 测量电流实测≤25μA； - 总阻抗测量最大值:2250Ω - 体重测量范围：2Kg~300Kg； - 身高输入范围：70cm-250cm； - 年龄输入范围：3-100岁； - 主机储存病例≥10万条； - 软件主要功能界面切换不超过2s； - 数据库:健康中国人群，男≥3513例，女≥3311例。 - 使用年限≥8年。 |

备注：以上调研设备仅限于本次市场调研，非采购行为，各企业提供的产品信息仅用于提高我院对产品的认知，不作为采购行为的任何承诺。

二、资料要求

1.加盖公章的报价单，包含产品名称、规格型号、金额、品牌、联系人电话等信息。

2.公司营业执照、医疗器械经营许可证/备案证复印件。

3.法人证明或业务员授权书、居民身份证复印件。

4.产品彩页/参数介绍、产品医疗器械注册证。

报名者请在报名截止前将以上纸质资料交于中山院区器械设备科。

注意：资质不完整、资质不合格、逾期报名的供应商不予接受。

三、报名方式

1.报名时间：2026年5月14日-2026年5月18日（请于工作日时间，上午8:00-11:30，下午14:00-17:00报名）

2.联系人及电话:0311-68009030  董老师

3.报名地址：石家庄市中山西路233号石家庄市中医院中山院区1号楼东侧6楼器械设备科。