- 肌电图机参数

- 1.放大器：4通道，采用1-4通道输入可选的方式，满足临床肌电检测神经肌肉生物电活动，神经传导速度的测定，对患者的神经肌肉施行辅助诊断。

- 2.检测项目包括：肌电图、运动神经传导、感觉神经传导、F波、H反射、重复电刺激、瞬目反射、视觉诱发、听觉诱发、体感诱发等。

- 3.硬件操作面板可对音频、灵敏度、单次/连续刺激、频率、脉宽、强度进行调节。

- 4.软件有与硬件键盘按钮同样按键功能，有体表阻抗检查，项目选择等多种功能

- 5.标准肌电图检测：支持多种分析方式，自动分析、手动分析、干扰型分析、存储片段。

- 6.运动神经传导：对采集波形可进行自动打标，调整基线，可计算任意两个神经节段的运动神经传导速度、潜伏期。

- 7.感觉神经传导：通过较少的叠加波形，波形可达到较大的信噪比，抗干扰能力强，可计算任意两个神经节段的感觉神经传导速度、潜伏期。

- 8.F波：窗口的左边显示M波，右边显示F波。可计算出F波潜伏期、M-F波间期、F波幅度、F波出现率、F/M幅度比、F波传导速度。

- 9.H反射：根据波形可计算出M波潜伏期、M波幅值、H波潜伏期、H波幅值、H/M波的潜伏期比率。

- 10.瞬目反射：双通道采集可同时对病人左右侧三叉神经同时做检查。

- 11.重复神经刺激：一次可对病人做十次重复电刺激检查，并计算幅值和面积相关数据。

- 13.具有正常值系统，自动和测试数据进行比较，病历数据的存储和调用功能。

- 14.放大器：4通道，标准肌电图噪声电平 ≤ 4μV（Vpp）；诱发电位噪声电平≤0.1μV（ Vpp ）（1000次平均）；显示灵敏度：0.05μV-20mV/div（Vpp）；共模抑制比：≥100dB；

- 输入阻抗：≥100MΩ；

- 15.体感刺激器刺激脉宽：50μs、-1000μs几档可选；

- 16.听觉刺激器“喀嗒”声刺激声强：40dB~120dB，调节步长5dB

- 17.视觉刺激器：黑白方格、水平线、垂直条；刺激视野：全屏、半屏、1/4视野；刺激格大小：3X4、 6X8、 12X16、 24X32、48X64；闪光刺激：左侧亮、右侧亮、全亮；

- 18.产品设计使用期限≧ 10 年。

- 真空辅助乳腺旋切系统参数

1.触摸式液晶屏；

2.最小真空负压值 ≥20.7in-Hg；最大真空负压值 ≤27.5in-Hg；

3.负压 ≥5 档可调节；

4.主机双向负压可提供向下向后负压；

5.旋切针工作状态，累计切割次数，操作支持手持和脚踏两种模式；

6.内置负压抽吸程序用于处理堵针；

7.可通过手柄按键确认解决后的故障弹窗，无需触摸屏幕；

8.平刀头设计减少皮肤损伤；

9.配套旋切刀在集采范围，且价格不高于870元；

10.废液收集桶设有刻度线；

11.活检针阻塞时可长按抽吸键启动清洗程序；

12.旋切方式：360度旋切；

13.具备防水性能，液体不易进入手柄内部造成损伤；

14.开放式取样槽，取一条夹一条，准确观察样本状态；

15.双套管设计，使血液和组织分离，提供更高质量的病例样本；

16.在遇到致密组织（腺体丰富，乳房较硬的组织）时能保持恒定转速；

17.运行模式：设备具有连续运行工作模式，需保证一次性工作时长≥4小时，中途无需关闭主机休息；

18. 防电击安全级别：CF安全等级；

19.具有术中放置标记夹专用通道和功能设计；

- 便携式心肺复苏机参数

1.设备用途：院内院外心肺复苏急救。

2.按压技术：具备3D按压，采用结合胸泵和心泵机制、模拟心脏搏动原理的智能心肺复苏技术。

3.按压频率可调：≥100次/分钟，主机上具有调节档位≥3档。按压频率精度：100-120次/分钟范围内。按压深度可调：主机上具有调节档位≥三档。按压深度精度：3cm至5cm内。

4.按压通气模式：连续按压模式和30:2模式。

5.支持非水平按压，最大工作倾斜度：≥55°

6.主机绷带挂钩内侧宽度：≤185mm，确保按压期胸腔双侧向内收缩，避免按压动能外泄。

7.主机绷带挂钩高度：≥30mm，确保按压期按压动能可实时传至胸腔背部两侧并向内收缩，实现胸周全收缩效果，同时降低按压期主机的晃动。

8.主机高度≤20cm，便于在负压隔离仓内实施心肺复苏。。

9.可充电电池,无需专用接地线，可满足紧急医疗服务环境中或移动的救护车内无地线环境使用；同时具备内部电源的供电设备。电池可以连续运行≥60分钟。

- 10.数据存储功能：至少包括按压深度、按压频率、按压波形图、按急救时间、按压时间、暂停时间并可统计实时CCF，生成抢救报告。

- 11.无需硬质背板支撑，不受软床垫影响。

- 肺功能仪参数

1.产品基本信息

1.1检测原理：压差检测技术

1.2适用人群：含中国人预计值，满足成人及运动人群

2.检测功能与参数

2.1 常规通气检测

·自动质控评级，结果准确，用于肺部疾病精准检测及预后评估

·实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）

·支持多次测量曲线叠加，不同颜色对比，便于临床判断

2.2 主要检测参数

包含指标FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV1/VCMax、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET（呼气）、PIF（吸气）、VC、VT、IRV、ERV、IC 等

2.3 特殊测试模块

·分钟通气量（MV）测试

·支气管舒张试验

·可同时检测呼气与吸气指标

3.技术性能指标

参数              范围/规格                   精度

流量              ±16 L/s           ±5%或±200 mL/s（取大者）

FEF               25/50/75           —同上（用于小气道评估）

容量              0～16 L            ±3%或±0.05 L（取大者）

时间              0～30 s            ±3%或±0.1 s（取大者）

呼吸频率          0～120 次/min      ±3% 或 ±1 次/min（取大者）

分钟通气量（MV）  0～250 L/min       ±3% 或 ±15 L/min（取大者）

流量探头呼气阻力  在0～16 L/s范围内    ＜0.15 kPa/(L/s) —

体积检测方式：流量积分法

4.操作与数据管理

控制方式：触摸屏+整机外置快捷按键，双模式操作

打印：自带打印功能，支持报告即时打印

数据存储：可扩展TF卡，≥5000份病例

数据接口：USB接口（数据传输、软件升级）、可外接鼠标/键盘、可连接打印机建立工作站

5.交叉感染防控

·传感器可拆卸、清洗、消毒

·支持使用一次性传感器或呼吸过滤器，有效防控交叉感染。

- 一氧化氮呼气分析仪参数

1.采样系统

1.1采样方式：在线、离线、潮气三种（符合最新技术标准）

1.2采样流程：先呼出体内气体 → 仪器内置NO过滤器吸气 → 进行呼气采样

1.3呼气压力 ＞5 cmH₂O

1.4呼气时间：成人10s / 儿童6s（或其他自定义时间）

1.5呼气流速：50 mL/s、200 mL/s（或其他自定义流速），可分段测试

1.6支气管与肺泡NO浓度

1.7质量控制：仪器自动监控并提示测试状态（吸气、呼气流速、压力、时间），确保采样准确性与重复性

2.分析系统

2.1测试范围 0~3000 ppb

2.2分析时间 ≤ 1~2 分钟

2.3检测下限 3 ppb

2.4准确性（与标准气对比）： 测定值＜50 ppb时，误差＜±3 ppb；测定值≥50 ppb时，误差＜±10%；

2.5重复性：相对偏差（CV）≤ 10%；

2.6线性：相关系数 ≥ 0.96（0~3000 ppb范围内）

2.7稳定性：2小时内相对漂移（浓度变化率）＜±10%（具备自标定专利技术）

3.质量控制措施

3.1三种检验校准方式：标准气校准、自标定校准、呼出气校准

3.2仪器自动监控并提示分析过程，确保准确性与重复性

3.3配备NO标准气资质及校准功能

3.4 CO检测为可选配功能

4.临床应用范围

大气道与小气道炎症、上呼吸道与下呼吸道感染、过敏及炎症、支气管哮喘、慢性咳嗽、慢性阻塞性肺疾病（COPD）及其他呼吸道炎症、原发性纤毛运动障碍、社区哮喘及COPD等气道疾病的流行病学研究

- 六、前庭康复训练仪参数

- 1.产品用途：用于前庭平衡或眩晕疾病的康复与治疗，产品注册证适用范围包含前庭平衡、平衡训练或眩晕疾病治疗的用途。

- 2.训练模块：坐姿训练，站立训练，注视稳定性训练，头颈稳定性训练，平衡与步态训练，习服训练，中枢前庭功能训练，BPPV耳石症专项训练，心理康复训练，自定义训练等。

3.患者管理及训练数据保存：可建立患者个人档案，保存患者所有的历史训练记录、量表评估记录和前庭检查数据记录。

4.个体化康复方案设置：系统可个体化设置各训练模块的技术参数，设置不同的视靶训练频率，视靶移动距离，视靶移动速度，训练时长等，生成和保存不同患者的个体化训练方案。

5.频率提示：训练过程中，系统播放相对应的训练频率提示音，以引导患者进行指定频率下的康复训练。

6.智能推荐训练方案：可根据患者诊断的疾病，大数据智能分析后，生成疾病对应的推荐训练方案。

7.多人训练：可同时支持2名及以上多名患者同时进行康复训练和SVV检查。

8.工作站：可外接显示器工作站，可设置、操控和同屏显示界面，方便操作。

9.量表评估功能：评估量表包括Berg、HAMA、ABC、DHI、VAS、HADS、BBA、VSS、ADL、SSS等不少于18种眩晕评估量表。

10.康复效果分级评估：能结合量表评估数据、体格检查数据和前庭功能客观检查数据自动计算出患者的康复效果综合评分，从而对患者的训练效果进行分级评估。

11.康复训练报告：训练完成后自动生成康复训练报告，可添加多次训练记录的折线图表，也可添加表结果信息，报告可打印。

12.具有SVV/SVH检查功能：可出具相应的检查报告，用于评估前庭康复效果。

13.具有头偏斜检测功能：可以测量患者头偏斜角度，并出检测报告。

14.配置：2台康复主机，4个操作手柄，1套计算机工作站，1台医用推车，1个平衡底板，2个海绵垫，1个收纳工具箱。