酶标仪技术参数要求
一、资质认证：医疗器械注册证
二、技术指标
1. 用途：核酸/蛋白定量、ELISA、酶活性检测、细菌生长曲线、内毒素检测、细胞活性、毒性和增殖、细胞凋亡实验、GPCR 实验、光谱扫描等。
2. 常规指标
2.1 光路设计：标配光栅光路和滤光片光路双系统
2.2 检测功能：支持光吸收、荧光(FRET)、化学发光（BRET）
2.3 [bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5]光源：高能氙闪灯
2.4 检测器：PMT检测器
2.5 光谱扫描模式：终点光谱扫描，动力学光谱扫描；支持光吸收1nm间隔扫描
2.6 [bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _GoBack]温控范围：室温+2℃-45℃
2.7 振荡器：振荡模式：线性、轨道、双轨道；速度，幅度可调
2.8 读板类型：6-384 孔板（兼容带盖不带盖），μDrop和μDrop Duo板
2.9 测量顺序：标配≥6种不同测量顺序，满足不同方向复孔之间时间测量要求
3. 标准配套软件
3.1 仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式
3.2 中文、英文语言选择设置，Windows 直观界面
3.3 智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复，仪器开机自检，错误报警等
3.4 智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置
3.5 软件可控制仪器进板出板、孵育、震荡等操作，可实现多步骤快速动力学反应
3.6 	可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，光谱分析，动力学计算，临界值分析和质控等；可保存标准曲线随时调用
3.7 具有强大的结果报告输出功能， xls, pdf, txt and xml 格式，一键输出 excel.PDF 表格
3.8 软件内置在线程序库，方便调用多种预编辑好的程序
4. 光吸收检测
4.1 波长范围：200 - 1000 nm，1nm间隔
4.2 带宽：200-1000nm范围内均是2.5nm
4.3 准确性：SD< 0.003Abs or CV＜1.0%
4.4 DNA A260 nm灵敏度（96-half area plate，50μL）：＜1ng/μL
4.5 浊度灵敏度：5FTU (formazine turbidmetric units)
4.6 配置超微量检测板，可同时测定32个微量核酸样品，支持紫外波段检测，上样量2 µL-10μL，非耗材可反复使用，且同时兼容比色杯检测。
4.7 检测速度：96孔板≤10s
4.8 光谱扫描速度：≤16s（200-1000nm，1nm步进）
5. 荧光检测
5.1 滤光片选择：两个≥8位滤光片轮（标配3对滤光片和5个可选位）
5.2 荧光检测灵敏度：≤0.35 fmol 荧光素/100μL（黑色384孔板）
5.3 荧光动态范围：≥6个数量级
5.4 荧光波长范围：激发波长：200-710nm，发射波长：210-720nm
5.5 标配滤光片波长范围：Ex 345nm/25nm Em 450nm/40nm ; Ex 485nm/15nm Em 525nm/15nm ; Ex 555nm/15nm Em 615nm/45nm
5.6 双标记检测速度：≤1s
5.7 荧光检测速度：96孔板≤20s
5.8 测量时间：10-1000ms
6. 化学发光
6.1 [bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]滤光片轮空位用于直接检测，预留≥5个可选滤光片位
6.2 化学发光灵敏度：<275 amol/孔 ATP（白色 96 孔板）
6.3 化学发光检测波长范围：200-720nm
6.4 化学发光动态范围：≥6个数量级
6.5 串扰（96 well white plate）：≤0.1%
6.6 化学检测速度：96孔板≤20s
6.7 测量时间：10ms-10seconds
7. 配置要求
7.1 主机：包括光吸收、荧光、化学发光
7.2 配套中英文在内语言版本高级分析软件1套，无安装限制
7.3 电脑要求：64位 Win10 或 Win 11（专业版） 操作系统，四核，2GHz以上CPU，14G或以上剩余空间固态硬盘，内存8G，USB接口，显示器1280 x 1024分辨率
8. 质保3年。
9. 免费移机一次。
