酶标仪技术参数要求

一、资质认证：医疗器械注册证

二、技术指标

- 用途：核酸/蛋白定量、ELISA、酶活性检测、细菌生长曲线、内毒素检测、细胞活性、毒性和增殖、细胞凋亡实验、GPCR 实验、光谱扫描等。

- 常规指标

  - 光路设计：标配光栅光路和滤光片光路双系统

  - 检测功能：支持光吸收、荧光(FRET)、化学发光（BRET）

  - 光源：高能氙闪灯

  - 检测器：PMT检测器

  - 光谱扫描模式：终点光谱扫描，动力学光谱扫描；支持光吸收1nm间隔扫描

  - 温控范围：室温+2℃-45℃

  - 振荡器：振荡模式：线性、轨道、双轨道；速度，幅度可调

  - 读板类型：6-384 孔板（兼容带盖不带盖），μDrop和μDrop Duo板

  - 测量顺序：标配≥6种不同测量顺序，满足不同方向复孔之间时间测量要求

- 标准配套软件

  - 仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式

  - 中文、英文语言选择设置，Windows 直观界面

  - 智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复，仪器开机自检，错误报警等

  - 智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置

  - 软件可控制仪器进板出板、孵育、震荡等操作，可实现多步骤快速动力学反应

  - 可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，光谱分析，动力学计算，临界值分析和质控等；可保存标准曲线随时调用

  - 具有强大的结果报告输出功能， xls, pdf, txt and xml 格式，一键输出 excel.PDF 表格

  - 软件内置在线程序库，方便调用多种预编辑好的程序

- 光吸收检测

  - 波长范围：200 - 1000 nm，1nm间隔

  - 带宽：200-1000nm范围内均是2.5nm

  - 准确性：SD< 0.003Abs or CV＜1.0%

  - DNA A260 nm灵敏度（96-half area plate，50μL）：＜1ng/μL

  - 浊度灵敏度：5FTU (formazine turbidmetric units)

  - 配置超微量检测板，可同时测定32个微量核酸样品，支持紫外波段检测，上样量2 µL-10μL，非耗材可反复使用，且同时兼容比色杯检测。

  - 检测速度：96孔板≤10s

  - 光谱扫描速度：≤16s（200-1000nm，1nm步进）

- 荧光检测

  - 滤光片选择：两个≥8位滤光片轮（标配3对滤光片和5个可选位）

  - 荧光检测灵敏度：≤0.35 fmol 荧光素/100μL（黑色384孔板）

  - 荧光动态范围：≥6个数量级

  - 荧光波长范围：激发波长：200-710nm，发射波长：210-720nm

  - 标配滤光片波长范围：Ex 345nm/25nm Em 450nm/40nm ; Ex 485nm/15nm Em 525nm/15nm ; Ex 555nm/15nm Em 615nm/45nm

  - 双标记检测速度：≤1s

  - 荧光检测速度：96孔板≤20s

  - 测量时间：10-1000ms

- 化学发光

  - 滤光片轮空位用于直接检测，预留≥5个可选滤光片位

  - 化学发光灵敏度：<275 amol/孔 ATP（白色 96 孔板）

  - 化学发光检测波长范围：200-720nm

  - 化学发光动态范围：≥6个数量级

  - 串扰（96 well white plate）：≤0.1%

  - 化学检测速度：96孔板≤20s

  - 测量时间：10ms-10seconds

- 配置要求

  - 主机：包括光吸收、荧光、化学发光

  - 配套中英文在内语言版本高级分析软件1套，无安装限制

  - 电脑要求：64位 Win10 或 Win 11（专业版） 操作系统，四核，2GHz以上CPU，14G或以上剩余空间固态硬盘，内存8G，USB接口，显示器1280 x 1024分辨率

- 质保3年。

- 免费移机一次。