	序号
	设备信息
	功能配置要求

	1
	












脑电治疗仪
	1. 临床要求：可用于缺血性脑血管病、脑损伤、失眠、神经症的辅助治疗，可开展仿生脑电刺激治疗。
2.输出通道：≥4 通道，可同时多路输出治疗。
3.治疗时间：1‑60min 可设定，定时结束提示。
4.刺激强度连续可调，具备强度逐级递增输出保护，防止突然大电流刺激患者。
5.具备输出过载保护，异常自动切断输出并报警提示。 
6.具备治疗参数记忆存储功能，可保存常用治疗方案。 
7.液晶显示，实时显示通道、时间、强度参数。 
8.可适配耳后乳突电极、肢体电极。 
9.通过国家电磁兼容检测，普通诊室环境可正常使用。 
10.产品有效期：≥8 年 
11. 质保时间：≥2年
二、配置要求：
1. 主机 1 台 
2. 耳后刺激电极 2 组 
3. 肢体刺激电极 2 组 
4. 电极连接线若干 
5. 电源线 1 根
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中频电疗仪
	1.临床要求：用于脑卒中后肢体麻痹、疼痛、软组织损伤的中频理疗治疗。 
2.输出通道：≥4 路独立输出通道，可同步 / 异步分别治疗。 
3. 中频频率：2kHz‑10kHz 连续可调，具备多种调制波形。 
内置≥70 套临床预设治疗处方，可自定义保存处方。 
4.具备输出过载、短路自动保护，超限自动切断输出报警。 
输出强度连续可调，具备渐升输出，避免刺激冲击。 
5.大屏幕显示，实时显示通道、处方、时间、输出强度。 
6.通过国家电磁兼容检测，无特殊屏蔽环境要求。 
7.. 产品有效期：≥8 年 11. 质保时间：≥2 年
二、配置要求： 
1. 主机 1 台 
2. 治疗电极片 4 套 
3. 电极导线 4 组 
4. 电源线 1 根
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	熏蒸治疗仪
	1.临床要求：用于脑病科卒中后肢体肿胀、关节疼痛，中药熏蒸理疗。 
2.内胆材质：304 医用不锈钢，防腐蚀防结垢，药箱容积≥3L。 
3. 温度调节范围：30‑50℃连续可调。 
4.具备防干烧保护、缺水自动报警、缺水断电停机保护。 
5.治疗定时：1‑35min分档可调节。 
6.具备过热过载保护，故障自动报警。 
7.药仓带过滤装置，防止药渣堵塞管路。 
8.通过国家电磁兼容检测，普通治疗室环境使用。 
9.产品有效期：≥8 年 
10. 质保时间：≥2 年
[bookmark: _GoBack]二、配置要求： 1. 主机 1 台 
2. 熏蒸喷头组件 1 套 
3. 药箱组件 1 套 
4. 电源线 1 根
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空气波压力治疗仪

	1. 临床要求：用于脑卒中患者肢体水肿、预防深静脉血栓，肢体循环压力治疗。 
2. 压力调节：10mmHg-200mmHg内可调；
3. 治疗时间：0‑99min 可设定，治疗结束提示6+。 
4. 输出模式：至少4种
5. 具备过压保护、断电自动泄压功能，紧急停止按键。 
6. 具备治疗参数记忆，可保存常用治疗程序。 
7. 设备工作噪音≤60dB。 
8. 实时压力监测，压力异常报警。 
9. 通过国家电磁兼容检测，普通病房可使用。 
10. 产品有效期：≥8 年 
11. 质保时间：≥2 年
二、配置要求： 1. 主机 1 台 
2.下肢充气套筒 2 套 
3.无纺布腿套2个
4.连接气管 1 套 
5.电源线 1 根
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	微波治疗仪
	1.临床要求：可用于炎症的理疗和凝固治疗。
2.主载频率：2450MHz±50%
4.理疗功率：≥59W，连续可调，1W步进。
4.具有输出定时功能，可预设定，时间结束时可提示。
5.具有自动稳压系统。
6.具有过载保护系统，超出预定值，可自动切断输出并提示。
7.具有功率自动补偿功能。
8.活动支臂,能任意调节角度及距离。
9.辐射器采用聚四氟乙烯材质。
10.通过国家电磁兼容检测，且无屏蔽环境使用限制。
11.产品有效期：≥8年
12质保时间：≥3年
二、配置要求：
1.主机       1台
2.理疗支架   1套
3.理疗辐射器  1个
4.电源线      1根
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	电动病床
	1. 临床要求：脑病科住院患者使用，满足脑卒中、卧床患者体位护理、康复体位摆放。 
2. 具备电子称重功能，背部抬升角度：0‑65° 可调；腿部角度 0‑25° 可调；整体升降范围 480‑725mm。 
3. 具备背膝联动功能，床体可前倾、后倾体位调节。 
4. 最大安全承重≥230kg。
5. 多组直流静音电机，手控器操作，按键锁定防误触。 
6. 具备电动过载保护，遇阻自动停止运动。 
7. ABS 可拆卸床头床尾板，四侧可折叠防护护栏。 
8. 床四角具备输液架插孔。 
9. 床体钢材防锈喷涂，符合医用安全标准。 
10. 产品有效期：≥8 年
11. 质保时间：≥2 年
二、配置要求： 
1. 电动床床体 1 张 
2. 有线手控器 1 个 
3. 全套侧护栏 1 套 
4. 床头床尾板 1 套 
5. 电源线 1 根
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	动态血压监护仪
	1.临床要求：24 小时动态血压监测，用于脑病科高血压、脑血管病患者血压评估分析。 
2. 测量方式：示波法；
量程：0kPa(0mmHg)-39.6kPa(297mmHg). 分辨率1mmHg；
3. 血压测量平均误差≤±3mmHg。 
4. 监测间隔可自定义，白天、夜间可设置不同测量周期。 
5. 记录盒电池连续工作≥24 小时，具备掉电数据保护。 
6. 配套分析软件，可导出报告，支持 HIS 系统对接。 
7. 具备袖带脱落、信号异常报警提示。 
8. 多种规格成人袖带。 
9. 通过国家电磁兼容检测，病房可正常使用。 
10.重量小于300克
11. 产品有效期：≥10 年 
12. 质保时间：≥2年
二、配置要求： 
1. 动态血压记录盒 1 台 
2. 成人标准袖带 1 副 
3. PC软件光盘1张 
4. 数据通讯线 1 套 
5. 电源线 / 充电器 1 套




