| 序号 | 设备信息 | 功能配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 脑电治疗仪 | 1. 临床要求：可用于缺血性脑血管病、脑损伤、失眠、神经症的辅助治疗，可开展仿生脑电刺激治疗。 - 2.输出通道：≥4 通道，可同时多路输出治疗。 - 3.治疗时间：1-60min 可设定，定时结束提示。 - 4.刺激强度连续可调，具备强度逐级递增输出保护，防止突然大电流刺激患者。 - 5.具备输出过载保护，异常自动切断输出并报警提示。 - 6.具备治疗参数记忆存储功能，可保存常用治疗方案。 - 7.液晶显示，实时显示通道、时间、强度参数。 - 8.可适配耳后乳突电极、肢体电极。 - 9.通过国家电磁兼容检测，普通诊室环境可正常使用。 - 10.产品有效期：≥8 年 - 11. 质保时间：≥2年 - 二、配置要求： - 1. 主机 1 台 - 2. 耳后刺激电极 2 组 - 3. 肢体刺激电极 2 组 - 4. 电极连接线若干 - 5. 电源线 1 根 |
| 2 | 中频电疗仪 | - 1.临床要求：用于脑卒中后肢体麻痹、疼痛、软组织损伤的中频理疗治疗。 - 2.输出通道：≥4 路独立输出通道，可同步 / 异步分别治疗。 - 3. 中频频率：2kHz-10kHz 连续可调，具备多种调制波形。 - 内置≥70 套临床预设治疗处方，可自定义保存处方。 - 4.具备输出过载、短路自动保护，超限自动切断输出报警。 - 输出强度连续可调，具备渐升输出，避免刺激冲击。 - 5.大屏幕显示，实时显示通道、处方、时间、输出强度。 - 6.通过国家电磁兼容检测，无特殊屏蔽环境要求。 - 7.. 产品有效期：≥8 年 11. 质保时间：≥2 年 - 二、配置要求： - 1. 主机 1 台 - 2. 治疗电极片 4 套 - 3. 电极导线 4 组 - 4. 电源线 1 根 |
| 3 | 熏蒸治疗仪 | - 1.临床要求：用于脑病科卒中后肢体肿胀、关节疼痛，中药熏蒸理疗。 - 2.内胆材质：304 医用不锈钢，防腐蚀防结垢，药箱容积≥3L。 - 3. 温度调节范围：30-50℃连续可调。 - 4.具备防干烧保护、缺水自动报警、缺水断电停机保护。 - 5.治疗定时：1-35min分档可调节。 - 6.具备过热过载保护，故障自动报警。 - 7.药仓带过滤装置，防止药渣堵塞管路。 - 8.通过国家电磁兼容检测，普通治疗室环境使用。 - 9.产品有效期：≥8 年 - 10. 质保时间：≥2 年 - 二、配置要求： 1. 主机 1 台 - 2. 熏蒸喷头组件 1 套 - 3. 药箱组件 1 套 - 4. 电源线 1 根 |
| 4 | 空气波压力治疗仪 | - 临床要求：用于脑卒中患者肢体水肿、预防深静脉血栓，肢体循环压力治疗。 - 压力调节：10mmHg-200mmHg内可调； - 治疗时间：0-99min 可设定，治疗结束提示6+。 - 输出模式：至少4种 - 具备过压保护、断电自动泄压功能，紧急停止按键。 - 具备治疗参数记忆，可保存常用治疗程序。 - 设备工作噪音≤60dB。 - 实时压力监测，压力异常报警。 - 通过国家电磁兼容检测，普通病房可使用。 - 产品有效期：≥8 年 - 11. 质保时间：≥2 年 二、配置要求： 1. 主机 1 台 2.下肢充气套筒 2 套 3.无纺布腿套2个 4.连接气管 1 套 5.电源线 1 根 |
| 5 | 微波治疗仪 | 1.临床要求：可用于炎症的理疗和凝固治疗。 2.主载频率：2450MHz±50% 4.理疗功率：≥59W，连续可调，1W步进。 4.具有输出定时功能，可预设定，时间结束时可提示。 5.具有自动稳压系统。 6.具有过载保护系统，超出预定值，可自动切断输出并提示。 7.具有功率自动补偿功能。 8.活动支臂,能任意调节角度及距离。 9.辐射器采用聚四氟乙烯材质。 10.通过国家电磁兼容检测，且无屏蔽环境使用限制。 11.产品有效期：≥8年 12质保时间：≥3年 二、配置要求： 1.主机 1台 2.理疗支架 1套 3.理疗辐射器 1个 4.电源线 1根 |
| 6 | 电动病床 | - 临床要求：脑病科住院患者使用，满足脑卒中、卧床患者体位护理、康复体位摆放。 - 具备电子称重功能，背部抬升角度：0-65° 可调；腿部角度 0-25° 可调；整体升降范围 480-725mm。 - 具备背膝联动功能，床体可前倾、后倾体位调节。 - 最大安全承重≥230kg。 - 多组直流静音电机，手控器操作，按键锁定防误触。 - 具备电动过载保护，遇阻自动停止运动。 - ABS 可拆卸床头床尾板，四侧可折叠防护护栏。 - 床四角具备输液架插孔。 - 床体钢材防锈喷涂，符合医用安全标准。 - 产品有效期：≥8 年 11. 质保时间：≥2 年 二、配置要求： 1. 电动床床体 1 张 2. 有线手控器 1 个 3. 全套侧护栏 1 套 4. 床头床尾板 1 套 5. 电源线 1 根 |
| 7 | 动态血压监护仪 | - 1.临床要求：24 小时动态血压监测，用于脑病科高血压、脑血管病患者血压评估分析。 - 2. 测量方式：示波法； - 量程：0kPa(0mmHg)-39.6kPa(297mmHg). 分辨率1mmHg； - 3. 血压测量平均误差≤±3mmHg。 - 4. 监测间隔可自定义，白天、夜间可设置不同测量周期。 - 5. 记录盒电池连续工作≥24 小时，具备掉电数据保护。 - 6. 配套分析软件，可导出报告，支持 HIS 系统对接。 - 7. 具备袖带脱落、信号异常报警提示。 - 8. 多种规格成人袖带。 - 9. 通过国家电磁兼容检测，病房可正常使用。 - 10.重量小于300克 - 11. 产品有效期：≥10 年 - 12. 质保时间：≥2年 二、配置要求： 1. 动态血压记录盒 1 台 2. 成人标准袖带 1 副 3. PC软件光盘1张 4. 数据通讯线 1 套 5. 电源线 / 充电器 1 套 |