一、CO分析仪
1.一氧化碳测量范围：0～250ppm。
2.分辨率：0.1ppm。
3.线性：平方相关系数 r2≥0.980。
4.重复性：<2ppm （测量值 < 40 ppm）； < 10% （测量值 ≥ 40 ppm）。
5.准确性：<±2.0ppm（测量值 < 40 ppm）；<±5% （测量值 ≥ 40 ppm）。
6. 稳定性：测量间隔在 2 小时内的浓度变化率在±10%内。

2、 肺功能仪
1.通过传感器实现常规通气功能检测，要求检测结果准确，实现对肺部疾病精准的检测及预后评估，系统软件可根据检测结果进行自动质控评级；
2.采用压差检测技术原理。
3.检测显示参数包含：FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET 等呼气指标，PIF 等吸气指标；VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、IC等100多项参数；
4.具有MV测试功能模块，满足分钟通气量的评估需求；
5.可进行支气管舒张试验；
6.可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）；含有中国人的预计值；
7.具备交叉感染防控的恰当措施，传感器可拆卸、清洗、消毒，可使用一次性传感器或呼吸过滤器；
8.仪器自带打印功能同时支持报告打印，方便不同工作场景下可以及时打印报告；
9.可显示多次测量预设曲线，叠加图形，用不同颜色进行实测曲线对比，便于临床更加直观和准确判断；
10.体积检测：流量积分法；
11.流量范围：±16L/s；
12.流速精度：±5%或±200ml/s；
13.FEF25，FEF50，FEF75精度±5%或±200ml/s，对小气道进行评估；
14.容量范围：0-16L（满足运动人群的测试需求）；
15.容量精度：±3%或±0.05L；
16.时间范围：0-30s；
17.时间精度：±3%或±0.1s；
18.频率范围：0-120 次/分钟；
19.频率精度：±3%或±1 次/分钟；
20.分钟通气量范围：0-250L/min；
21.分钟通气量精度：±3%或±15L/min；
流量探头呼气阻力：在 0~16 L/s 范围内，小于 0.15kPa/L/s；
22.触摸屏和整机集成外置快捷按键两种控制方式，方便对于FVC、SVC、MVV、MV等指标的测量过程进行高效的质量控制，设备操作便捷，显示直观，易于观察和判读；
23.存储病例：可扩展TF存储卡，不少于5000份病人数据存储；
24.数据接口：主机提供USB接口，可实现数据传输与软件升级，可外接鼠标、键盘操作，可连接打印机建立工作站；

3、 高效液相色谱仪
1.技术指标：
1.1四元梯度泵
1.1.1 流速范围：0.001-10.000 mL/min（增量0.001mL/min)
1.1.2 流量精度：≤0.06% RSD
1.1.3 流量准确度：±0.5%
1.1.4 压力脉动抑制技术，压力脉动：≤1% (@1mL/min,水,背压>10Mpa)
1.1.5 梯度准确度：±0.5%
1.1.6 梯度重复性：≤0.2% SD
1.1.7 标配4通道在线脱气机，与输液泵一体式设计提高使用和维护便利性
1.1.8 最大耐压：≥10150psi或70MPa
1.1.9 可设置智能延迟体积缩减模式
[bookmark: _GoBack]1.1.10 梯度泵多周比例方法，可以进一步提高小比例或大流速时溶剂比例的准确性和重复性
1.2自动进样器
1.2.1 样品容量 ：可容纳2mL 样品瓶 100 位以上。
1.2.2 进样体积准确度：0.6%（进样量 50μL）
1.2.3 温度控制：具备样品冷却功能，温度控制范围 4℃（环境温度-5℃)~40℃
1.2.4 控制功能：具备自动洗针程序，柱前自动衍生功能，柱前样品自动稀释，自动混合等控制功能
1.2.5 进样重复性：≤0.3% RSD
1.2.6 可实现多溶剂洗针和自动反冲进样口功能
1.2.7 交叉污染：<0.002% 
1.2.8 标配智能进样同步功能，在进样阀切阀时能够实现泵活塞位置一致，使压力在恢复至系统压力时补偿一致 ，显著提高保留时间的精度，可设置重叠进样模式
1.2.9 标配自动清洗功能，内外针结构，针侧开孔，避免进样时进样瓶盖细微颗粒堵塞针孔
1.3柱温箱
1.3.1 控温范围: 4℃（环境温度-5℃)-100℃，具备升温/制冷功能
1.3.2 温度准确度: ±1.0 ℃
1.3.3 温度稳定性: ±0.1 ℃
1.3.4 控温类型：帕尔贴控温
1.3.5 柱容量：同时容纳色谱柱8根
1.3.6 自动切换阀：内置2个切换阀位，配备两位六通阀
1.3.7 安全措施: 具备过热保护及漏液传感器
1.3.8 支持多种外置集成切换阀，并可以通过色谱工作站实现阀的自动切换。
1.4	二极管阵列检测器 
[bookmark: _Hlk196239855]1.4.1 波长范围: 190-800 nm，可编程波长时间程序
1.4.2 光源: 氘灯、钨灯（标准配置），侧面氘灯定位系统，可方便快速更换氘灯。
1.4.3 光谱带宽: 6 nm
1.4.4 波长准确度: ±1 nm
1.4.5 噪声: ±0.35×10-5 AU
1.4.6 漂移: ≤1×10-4 AU/Hr
1.4.7 波长精度: 0.1 nm
1.4.8 二极管阵列：1024像素
1.4.9 线性范围: >2.0AU (ASTM)
1.4.10 最大采样率:80Hz
1.4.11 同时采集通道数量：12通道，全光谱扫描
1.4.12 可选配60mm光程高灵敏度全反射流通池
1.5液相色谱可搭配同品牌馏分收集器升级为半制备液相色谱系统。
2. 色谱数据管理系统
2.1 符合 GMP、CGMP、21CFR-Part11、ICH 指南等法律法规要求的完整审计追踪功能，审计追踪记录不可修改与删除并且可以打印
2.2 采用高效的数据库系统，有效的保障用户数据的安全性，自动备份，循环更新，始终保证最新7天内数据库完整备份，防止数据丢失；
2.3 报告：内置多种报告格式，可自动生产系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等；用户也可编辑个性化的报告模板
2.4 诊断维护功能：自动诊断仪器各个组件的多种性能，内置多种常见的液相分析出错原因分析
2.5 早期维护预警功能：记录主要耗材累计时间和更换次数，主动提醒客户定期维护更换
2.6 多达34种积分事件方法，包含指数切削、肩峰检测、垂直分离等积分功能
2.7 智能序列启动与关机，可在序列管理界面设置流动相自动灌注、进样器排气泡与进样针清洗，序列完成后完成各项关机指令，实现全流程无人工干预的智能化样品运行
2.8 支持ChP、USP、EP、JP药典系统适用性计算，如分离度、信噪比、谷高比等关键字段的计算
2.9 批量数据的查看与汇总，可在任意样品色谱图上选择需要汇总的色谱峰，对全序列的目标峰进行进行汇总与统计
3.仪器配置
3.1 四元梯度输液泵一套，包含在线脱气和清洗的一体机；
3.2 自动进样器一套；
3.3 大容量柱温箱一套，包括6位柱切换阀一套；
3.4 二极管阵列检测器一套；
3.5 全反控色谱工作站，符合FDA 21 CFR Part11/GMP/GLP规范，具有电子签名和跟踪审计功能，单机数据库版，可升级网络版；配置不低于酷睿 i5，12 代 CPU 以上级别，16G 以上内存，512G 以上固态硬盘空间，打印机一台。
3.6 原厂安装启动附件包一套；
4. 售后服务和培训
4.1 卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常并验收，为2名以上仪器操作人员提供免费的上机操作及日常维护培训。
4.2 质量及验收标准：验收技术指标符合买方要求和招标文件的技术要求。如未通过验收，应视情节更换部件或主机，直至退货。
4.3 提供两名仪器操作人员到国内生产商或销售商组织的操作及维护技术培训。
4.4 仪器质保期自验收之日起36个月。质保期内仪器故障响应时间不超过24小时，维修日程不超过5个工作日。
4.5 及时免费提供技术咨询和软件升级服务，提供不定期的仪器应用技术培训服务。
4.6 提供免费移机一次。
4.7 定期现场回访：2年以上每年2次的免费现场回访。

